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24通道电池模拟器故障仿真3U机架用户手册
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认证与质量保证

本系列仪器完全符合标称技术指标。.

保修服务
自发货之日起，Art-Logics公司为该产品的材料和制造提供一年质保服务（以下保修限制情况除外）。
· 如需保修服务或维修，请将产品退回至Art-Logics公司指定维修点。
· 客户需预付将产品寄回Art-Logics维修点的单程运费，Art-Logics公司将承担产品返回的运费。
· 从其他国家退回的产品，客户需承担运费、关税及其他税费。


保修限制
以下情况不在保修服务范围内：
· 客户自行修改或维修的产品；
· 因客户安装电路或操作环境超出规定范围而导致的损坏；
· 产品型号或机身序列号被涂改、删除、移除或无法识别；
· 因意外事故导致的损坏，包括但不限于雷击、进水、火灾、滥用或疏忽
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[bookmark: _Toc653516401]1. 快速参考

本节简要介绍仪器的前面板、后面板和接口功能，确保您在操作仪器前快速了解。外观、结构、接口功能及各操作特性在本章中不做详细介绍，仅作为快速参考指南，帮助您快速熟悉仪器的操作特性.

♦ 产品简介
♦ 硬件接口介绍
♦ 配件介绍
[bookmark: _Toc1418780849]1.1 产品简介

电芯模拟器可提供6通道电池模拟、16位ADC、通道隔离或通道串联输出。

用户可选择使用以太网TCP、USB-C*、CAN或RS-232作为通信接口来配置通道参数和监控测量数据。还可扩展多块电芯模拟卡，使用1台计算机控制。

更多功能特点、技术指标和创新点描述如下：

(1) 电压范围0-7V / 0-5V
(2) 电压精度1mV
(3) 24通道，通道隔离，支持串联扩展
(4) 支持电池模拟充放电
(5) 以太网TCP、USB-C*、RS-232和CAN通信接口
(6) 提供C#和LabVIEW API

注意：* 可选，取决于系列配置

[bookmark: _Toc1938796502]1.2. 产品介绍
接口
(1) 220VAC电源连接
(2) SD卡槽
(3) RS232串口
(4) 以太网接口
(5) CAN接口
(6) 24通道电芯输出端口 - RC接口
(7) 8路NTC输出端口 - 圆形接口*
(8) 故障仿真状态指示灯
(9) 24V直流输入
(10) 故障仿真通信端口
(11) 电芯模拟器TCP控制端口

· 24通道电池模拟器带故障仿真 - 1A 
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24通道电池模拟器带故障仿真 - 5A5
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注意：* 为可选配置




引脚定义
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PIN map of Connector 2
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[bookmark: _Toc891252979]1.3 配件介绍

· 220VAC电源线

· USB-C 数据线

用于在使用串口通信时将电池模拟器连接到计算机。



[image: ]
·

· 网线

用于在使用以太网通信时将电池模拟器连接到计算机。
[image: ]


· 软件开发资料

包含电池模拟器的计算机软件。
注意：更多详情请参阅开发手册。	


[bookmark: _Toc590380228]2. 安装与调试

♦ 连接电源线
♦ 连接通信线
♦ 通信调试
♦ 收货检查

[bookmark: _Toc1146042856]2.1 连接电源线
 连接电源线前

为防止触电和仪器损坏，请遵守以下注意事项。
警告
·  连接电源线前，请确保供电电压与仪器的额定输入电压匹配。
· 连接电源线前，请确保电源开关处于关闭状态，并确认端子处无危险电压。
· 为防止触电和火灾，请使用本公司提供的电源线。
· 务必将输入电源线连接到带保护接地的交流配电箱。请勿使用无保护接地的接线板。
· 请勿使用无保护接地的延长电源线，否则保护功能将失效。
· 确保电源线端子周围有保护盖，以避免意外接触电压造成潜在的人身安全隐患。

注意
安全机构要求必须提供从设备上物理断开交流电源线的方法。最终断开装置（开关或断路器）必须安装在设备附近且易于触及（以便操作），并且该断开装置必须对此设备进行标识。

接线方法
1.  确认仪器开关已关闭。
2.  确认接口处无危险电压。
3. 连接24V电源。

[bookmark: _Toc761450849]2.2 连接通信线

仪器提供4种通信模式：
· 第一种为串口通信，仪器端为Type-C接口。
· 第二种为以太网通信，仪器端为以太网接口。
· 第三种为CAN通信，仪器端为CAN协议DB9接口。
· 第四种为菊花链通信，仪器端为菊花链接口。



[bookmark: _Toc849366670]2.3 设置

2.3.1 连接被测设备(DUT)

仪器与被测对象之间的连接方式为直接连接，示意图如下：
 单设备直连模式PC/Controller





将各电芯板的串联接口连接，形成多设备串联输出模式。
2.3.2 连接多台电池模拟器单元 
[image: ]
[image: IMG_256]

将电芯盒1的故障控制输出(Fault Ctrl. OUT)连接器通过数据线连接到电芯盒2的故障控制输入(Fault Ctrl. IN)连接器。然后，将电芯盒2的故障控制输出连接器连接到电芯盒3的故障控制输入连接器，完成连接。

将电芯盒1的输出(OUT)连接器通过数据线连接到电芯盒2的输入(IN)连接器。然后，将电芯盒2的输出(OUT)连接器连接到电芯盒3的输入(IN)连接器。最后将电芯盒3的输出(OUT)连接器连接到电芯盒1的输入(IN)连接器，完成电芯盒的菊花链通信。






[bookmark: _Toc981821081]2.4 通信调试
 为笔记本电脑设置IP地址

· 连接电源线和通信线。
· 将计算机IP配置为与仪器IP在同一网段。仪器的初始IP为192.168.0.149。以下示例将计算机地址更改为192.168.1.127。

				
注意：只有直接连接网线时，计算机才需要配置IP，之后不需要。
[image: IMG_256]

[image: ]3. 同时按下WIN + R键，输入CMD打开命令行窗口。
4. 输入ping 192.168.0.120，检查网络通信是否正常。如果下方有回复，则以太网连接正常。
注意：请确保电池模拟器与计算机在同一网络中。



[bookmark: _Toc202564819]3. 使用方法

本节详细介绍如何使用仪器，包括软件和驱动安装、功能配置和应用、参数设置等。






3.2 直接控制
准备工作
通过TCP/IP连接电池模拟器
[bookmark: _Toc361661688] 初始化电池模拟器
[image: IMG_256]
以SSCOM软件为例：选择TCPClient端口，设置端口号为6025，启用HEX显示和发送。
命令:

	AA 55 11 E1 19 00 00 00 00 00 55


响应:

	AA 55 11 B0 01 11 02  12 03 13 04 14 05 15 06 16 07 17 08 18 09 19 10 20 11 21 12 22 13 23 14 24 15 25 16 26 17 27 18 28 50




电池电压输出
可通过发送命令并提供通道和电压值来设置电芯的电压输出。此外，校准值（比例、偏移量）用于调整各电芯的电压输出。

电池电压输出参数

命令:

	AA 55 11 E0 19    
00 02  00 00 00    00 02  10 00 00    00 02  20 00 00    00 02  30 00 00   
12 00 02  40 00 00    00 02  50 00 00    00 02  60 00 00    00 02  70 00 00    
13 00 02  80 00 00    00 02  90 00 00    00 03  00 00 00    00 03  10 00 00  
14 00 03  20 00 00    00 03  30 00 00    00 03  40 00 00    00 03  50 00 00   
15 00 03  60 00 00    00 03  70 00 00    00 03  80 00 00    00 03  90 00 00   
16 00 04  00 00 00    00 04  10 00 00    00 04  20 00 00    00 04  30 00 00  
17 00 02  00 00 00    00 02  10 00 00    00 02  20 00 00    00 02  30 00 00   
18 00 02  40 00 00    00 02  50 00 00    00 02  60 00 00    00 02  70 00 00  
19 00 02  80 00 00    00 02  90 00 00    00 03  00 00 00    00 03  10 00 00   
20 00 03  20 00 00    00 03  30 00 00    00 03  40 00 00    00 03  50 00 00   
21 00 03  60 00 00    00 03  70 00 00    00 03  80 00 00    00 03  90 00 00      
22 00 04  00 00 00    00 04  10 00 00    00 04  20 00 00    00 04  30 00 00   
23 00 02  00 00 00    00 02  10 00 00    00 02  20 00 00    00 02  30 00 00   
24 00 02  40 00 00    00 02  50 00 00    00 02  60 00 00    00 02  70 00 00  
25 00 02  80 00 00    00 02  90 00 00    00 03  00 00 00    00 03  10 00 00   
26 00 03  20 00 00    00 03  30 00 00    00 03  40 00 00    00 03  50 00 00 
27 00 03  60 00 00    00 03  70 00 00    00 03  80 00 00    00 03  90 00 00  
28 00 04  00 00 00    00 04  10 00 00    00 04  20 00 00    00 04  30 00 00   
08 01 00 01 20 00 00 55




电池电压测量
电路板通过发送命令并提供通道来提供电压测量。此外，校准值（比例、偏移量）用于调整各电芯的电压测量。
●命令:

	AA 55 11 E1 19 00 00 00 00 00 55




电池电流测量

电路板通过发送命令并提供通道来提供电流测量。此外，校准值（比例、偏移量）用于调整各电芯的电流测量。
电流测量有两个量程：低电流量程和高电流量程。
低电流量程参数
● 命令:

	AA 55 11 E2 19 00 00 00 00 00 55



[bookmark: _Toc1960346244]
































故障仿真:

您可以为电池通道设置4种状态：开路、无故障、反向和短路
打电池模拟器时，默认状态为"开路"。
如需正常输出，请设置为"无故障"。.
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	@11_SETDIG=355;
	@11_CLRDIG=356;
	@11_SETDIG=357;
	@11_CLRDIG=358;

	CH72
	@11_SETDIG=360;
	@11_CLRDIG=361;
	@11_SETDIG=362;
	@11_CLRDIG=363;




	
	SHORTCUT

	CH1
	@11_CLRDIG=5;
	@11_CLRDIG=6;
	@11_CLRDIG=7;
	@11_SETDIG=8;

	CH2
	@11_CLRDIG=10;
	@11_CLRDIG=11;
	@11_CLRDIG=12;
	@11_SETDIG=13;

	CH3
	@11_CLRDIG=15;
	@11_CLRDIG=16;
	@11_CLRDIG=17;
	@11_SETDIG=18;

	CH4
	@11_CLRDIG=20;
	@11_CLRDIG=21;
	@11_CLRDIG=22;
	@11_SETDIG=23;

	CH5
	@11_CLRDIG=25;
	@11_CLRDIG=26;
	@11_CLRDIG=27;
	@11_SETDIG=28;

	CH6
	@11_CLRDIG=30;
	@11_CLRDIG=31;
	@11_CLRDIG=32;
	@11_SETDIG=33;

	CH7
	@11_CLRDIG=35;
	@11_CLRDIG=36;
	@11_CLRDIG=37;
	@11_SETDIG=38;

	CH8
	@11_CLRDIG=40;
	@11_CLRDIG=41;
	@11_CLRDIG=42;
	@11_SETDIG=43;

	CH9
	@11_CLRDIG=45;
	@11_CLRDIG=46;
	@11_CLRDIG=47;
	@11_SETDIG=48;

	CH10
	@11_CLRDIG=50;
	@11_CLRDIG=51;
	@11_CLRDIG=52;
	@11_SETDIG=53;

	CH11
	@11_CLRDIG=55;
	@11_CLRDIG=56;
	@11_CLRDIG=57;
	@11_SETDIG=58;

	CH12
	@11_CLRDIG=60;
	@11_CLRDIG=61;
	@11_CLRDIG=62;
	@11_SETDIG=63;

	CH13
	@11_CLRDIG=65;
	@11_CLRDIG=66;
	@11_CLRDIG=67;
	@11_SETDIG=68;

	CH14
	@11_CLRDIG=70;
	@11_CLRDIG=71;
	@11_CLRDIG=72;
	@11_SETDIG=73;

	CH15
	@11_CLRDIG=75;
	@11_CLRDIG=76;
	@11_CLRDIG=77;
	@11_SETDIG=78;

	CH16
	@11_CLRDIG=80;
	@11_CLRDIG=81;
	@11_CLRDIG=82;
	@11_SETDIG=83;

	CH17
	@11_CLRDIG=85;
	@11_CLRDIG=86;
	@11_CLRDIG=87;
	@11_SETDIG=88;

	CH18
	@11_CLRDIG=90;
	@11_CLRDIG=91;
	@11_CLRDIG=92;
	@11_SETDIG=93;

	CH19
	@11_CLRDIG=95;
	@11_CLRDIG=96;
	@11_CLRDIG=97;
	@11_SETDIG=98;

	CH20
	@11_CLRDIG=100;
	@11_CLRDIG=101;
	@11_CLRDIG=102;
	@11_SETDIG=103;

	CH21
	@11_CLRDIG=105;
	@11_CLRDIG=106;
	@11_CLRDIG=107;
	@11_SETDIG=108;

	CH22
	@11_CLRDIG=110;
	@11_CLRDIG=111;
	@11_CLRDIG=112;
	@11_SETDIG=113;

	CH23
	@11_CLRDIG=115;
	@11_CLRDIG=116;
	@11_CLRDIG=117;
	@11_SETDIG=118;

	CH24
	@11_CLRDIG=120;
	@11_CLRDIG=121;
	@11_CLRDIG=122;
	@11_SETDIG=123;

	CH25
	@11_CLRDIG=125;
	@11_CLRDIG=126;
	@11_CLRDIG=127;
	@11_SETDIG=128;

	CH26
	@11_CLRDIG=130;
	@11_CLRDIG=131;
	@11_CLRDIG=132;
	@11_SETDIG=133;

	CH27
	@11_CLRDIG=135;
	@11_CLRDIG=136;
	@11_CLRDIG=137;
	@11_SETDIG=138;

	CH28
	@11_CLRDIG=140;
	@11_CLRDIG=141;
	@11_CLRDIG=142;
	@11_SETDIG=143;

	CH29
	@11_CLRDIG=145;
	@11_CLRDIG=146;
	@11_CLRDIG=147;
	@11_SETDIG=148;

	CH30
	@11_CLRDIG=150;
	@11_CLRDIG=151;
	@11_CLRDIG=152;
	@11_SETDIG=153;

	CH31
	@11_CLRDIG=155;
	@11_CLRDIG=156;
	@11_CLRDIG=157;
	@11_SETDIG=158;

	CH32
	@11_CLRDIG=160;
	@11_CLRDIG=161;
	@11_CLRDIG=162;
	@11_SETDIG=163;

	CH33
	@11_CLRDIG=165;
	@11_CLRDIG=166;
	@11_CLRDIG=167;
	@11_SETDIG=168;

	CH34
	@11_CLRDIG=170;
	@11_CLRDIG=171;
	@11_CLRDIG=172;
	@11_SETDIG=173;

	CH35
	@11_CLRDIG=175;
	@11_CLRDIG=176;
	@11_CLRDIG=177;
	@11_SETDIG=178;

	CH36
	@11_CLRDIG=180;
	@11_CLRDIG=181;
	@11_CLRDIG=182;
	@11_SETDIG=183;

	CH37
	@11_CLRDIG=185;
	@11_CLRDIG=186;
	@11_CLRDIG=187;
	@11_SETDIG=188;

	CH38
	@11_CLRDIG=190;
	@11_CLRDIG=191;
	@11_CLRDIG=192;
	@11_SETDIG=193;

	CH39
	@11_CLRDIG=195;
	@11_CLRDIG=196;
	@11_CLRDIG=197;
	@11_SETDIG=198;

	CH40
	@11_CLRDIG=200;
	@11_CLRDIG=201;
	@11_CLRDIG=202;
	@11_SETDIG=203;

	CH41
	@11_CLRDIG=205;
	@11_CLRDIG=206;
	@11_CLRDIG=207;
	@11_SETDIG=208;

	CH42
	@11_CLRDIG=210;
	@11_CLRDIG=211;
	@11_CLRDIG=212;
	@11_SETDIG=213;

	CH43
	@11_CLRDIG=215;
	@11_CLRDIG=216;
	@11_CLRDIG=217;
	@11_SETDIG=218;

	CH44
	@11_CLRDIG=220;
	@11_CLRDIG=221;
	@11_CLRDIG=222;
	@11_SETDIG=223;

	CH45
	@11_CLRDIG=225;
	@11_CLRDIG=226;
	@11_CLRDIG=227;
	@11_SETDIG=228;

	CH46
	@11_CLRDIG=230;
	@11_CLRDIG=231;
	@11_CLRDIG=232;
	@11_SETDIG=233;

	CH47
	@11_CLRDIG=235;
	@11_CLRDIG=236;
	@11_CLRDIG=237;
	@11_SETDIG=238;

	CH48
	@11_CLRDIG=240;
	@11_CLRDIG=241;
	@11_CLRDIG=242;
	@11_SETDIG=243;

	CH49
	@11_CLRDIG=245;
	@11_CLRDIG=246;
	@11_CLRDIG=247;
	@11_SETDIG=248;

	CH50
	@11_CLRDIG=250;
	@11_CLRDIG=251;
	@11_CLRDIG=252;
	@11_SETDIG=253;

	CH51
	@11_CLRDIG=255;
	@11_CLRDIG=256;
	@11_CLRDIG=257;
	@11_SETDIG=258;

	CH52
	@11_CLRDIG=260;
	@11_CLRDIG=261;
	@11_CLRDIG=262;
	@11_SETDIG=263;

	CH53
	@11_CLRDIG=265;
	@11_CLRDIG=266;
	@11_CLRDIG=267;
	@11_SETDIG=268;

	CH54
	@11_CLRDIG=270;
	@11_CLRDIG=271;
	@11_CLRDIG=272;
	@11_SETDIG=273;

	CH55
	@11_CLRDIG=275;
	@11_CLRDIG=276;
	@11_CLRDIG=277;
	@11_SETDIG=278;

	CH56
	@11_CLRDIG=280;
	@11_CLRDIG=281;
	@11_CLRDIG=282;
	@11_SETDIG=283;

	CH57
	@11_CLRDIG=285;
	@11_CLRDIG=286;
	@11_CLRDIG=287;
	@11_SETDIG=288;

	CH58
	@11_CLRDIG=290;
	@11_CLRDIG=291;
	@11_CLRDIG=292;
	@11_SETDIG=293;

	CH59
	@11_CLRDIG=295;
	@11_CLRDIG=296;
	@11_CLRDIG=297;
	@11_SETDIG=298;

	CH60
	@11_CLRDIG=300;
	@11_CLRDIG=301;
	@11_CLRDIG=302;
	@11_SETDIG=303;

	CH61
	@11_CLRDIG=305;
	@11_CLRDIG=306;
	@11_CLRDIG=307;
	@11_SETDIG=308;

	CH62
	@11_CLRDIG=310;
	@11_CLRDIG=311;
	@11_CLRDIG=312;
	@11_SETDIG=313;

	CH63
	@11_CLRDIG=315;
	@11_CLRDIG=316;
	@11_CLRDIG=317;
	@11_SETDIG=318;

	CH64
	@11_CLRDIG=320;
	@11_CLRDIG=321;
	@11_CLRDIG=322;
	@11_SETDIG=323;

	CH65
	@11_CLRDIG=325;
	@11_CLRDIG=326;
	@11_CLRDIG=327;
	@11_SETDIG=328;

	CH66
	@11_CLRDIG=330;
	@11_CLRDIG=331;
	@11_CLRDIG=332;
	@11_SETDIG=333;

	CH67
	@11_CLRDIG=335;
	@11_CLRDIG=336;
	@11_CLRDIG=337;
	@11_SETDIG=338;

	CH68
	@11_CLRDIG=340;
	@11_CLRDIG=341;
	@11_CLRDIG=342;
	@11_SETDIG=343;

	CH69
	@11_CLRDIG=345;
	@11_CLRDIG=346;
	@11_CLRDIG=347;
	@11_SETDIG=348;

	CH70
	@11_CLRDIG=350;
	@11_CLRDIG=351;
	@11_CLRDIG=352;
	@11_SETDIG=353;

	CH71
	@11_CLRDIG=355;
	@11_CLRDIG=356;
	@11_CLRDIG=357;
	@11_SETDIG=358;




3.3 [bookmark: _Toc845210634]RTDS协议







3.5 高级配置	Comment by Joe_Lingjie: New
	Comment by Yanis Bali: Check if available with 18channel cell simulator

在软件中，电压测量默认持续发送。无法更改。如需自定义流程（如发送响应的频率），可以发送命令作为"电池模拟板-用户手册"第1.8节动作序列器中的命令
[image: ]
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· Example

/* Process 1 to set all channels voltage */

@11_PROCESS=1,DEFINE,1,180;                                           
@11_PROCESS=1,1,MSGTX,CAN1,CELL11,0XA100002000000055;                
@11_PROCESS=1,61,MSGTX,CAN1,CELL12,0XA100002000000055;                
@11_PROCESS=1,121,MSGTX,CAN1,CELL13,0XA100002000000055;               
@11_PROCESS=1,END;                                                   

/* Process 2 to get all channels voltage */

@11_PROCESS=2,DEFINE,1,101;
@11_PROCESS=2,1,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10155;
@11_PROCESS=2,5,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10255;
@11_PROCESS=2,10,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10355;
@11_PROCESS=2,15,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10455;
@11_PROCESS=2,20,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10555;
@11_PROCESS=2,25,MSGTX,CAN1,CELL11,0XB10655;
@11_PROCESS=2,30,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10155;
@11_PROCESS=2,35,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10255;
@11_PROCESS=2,40,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10355;
@11_PROCESS=2,45,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10455;
@11_PROCESS=2,50,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10555;
@11_PROCESS=2,55,MSGTX,CAN1,CELL12,0XB10655;
@11_PROCESS=2,60,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10155;
@11_PROCESS=2,65,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10255;
@11_PROCESS=2,70,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10355;
@11_PROCESS=2,75,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10455;
@11_PROCESS=2,80,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10555;
@11_PROCESS=2,85,MSGTX,CAN1,CELL13,0XB10655;
@11_PROCESS=2,END;

/* Process 3 to get all channels current measurement current at high range */

@11_PROCESS=3,DEFINE,1,101;
@11_PROCESS=3,1,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0155;
@11_PROCESS=3,5,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0255;
@11_PROCESS=3,10,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0355;
@11_PROCESS=3,15,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0455;
@11_PROCESS=3,20,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0555;
@11_PROCESS=3,25,MSGTX,CAN1,CELL11,0XBB0655;
@11_PROCESS=3,30,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0155;
@11_PROCESS=3,35,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0255;
@11_PROCESS=3,40,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0355;
@11_PROCESS=3,45,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0455;
@11_PROCESS=3,50,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0555;
@11_PROCESS=3,55,MSGTX,CAN1,CELL12,0XBB0655;
@11_PROCESS=3,60,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0155;
@11_PROCESS=3,65,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0255;
@11_PROCESS=3,70,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0355;
@11_PROCESS=3,75,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0455;
@11_PROCESS=3,80,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0555;
@11_PROCESS=3,85,MSGTX,CAN1,CELL13,0XBB0655;
@11_PROCESS=3,END;


● Command:

	@11_PROCESS=1,START,LOOPS,1; // to start process 1 for once.
@11_PROCESS=1,STOP; // to stop process1



注意：: 
如需设置电压输出流程，请使用命令：
@11_PROCESS=1,START,LOOPS,1;
通过流程启动和停止方式，用户可以更改电压、电流。
[bookmark: _Toc1998284380]a3.4 通过CAN通信设置和读取	Comment by Joe_Lingjie: new	Comment by Yanis Bali: Check if available with 18channel cell simulator

也允许用户通过CAN设置输出电压和读取电池电压及电流。
1. 通过任意CAN工具将CAN线连接到电芯模拟器。
2. 发送命令设置各电芯通道的输出电压。
3. 通过CAN命令读取电压或电流。
4. 详细命令请参阅《电芯模拟板-用户手册》
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[bookmark: _Toc915339791]4. 技术规格

♦ 主要技术参数

[bookmark: _Toc1690503876]4.1. 主要技术参数

	模拟电压输出
	参数

	通道数量
	18

	分辨率
	16bit

	输出电压范围（常用/最大）
	0-7 V

	电压精度
	±1m V

	充电电流
	0-1A

	放电电流
	-500 to 500 mA

	电流精度
	1mA/±5u A

	
	



	连接器接口
	参数

	以太网
	TCP/IP
10/100 Mbps链路
可编程源IP、网关和掩码IP

	USB-C
	USB 2.0
5V 供电

	CAN
	标准CAN协议，500Kbps



	环境

	工作湿度
	10 – 90 RH% 非凝结

	存储湿度
	And 5 – 95% RH 非凝结




[bookmark: _Toc1089994122]5.常见问题	Comment by Joe_Lingjie: new
5.1 连接警告

[image: ]

1. 点击并重试连接
2. 检查USB/IP配置和设置，参见第2.4节
3. 重新插拔连接器
[bookmark: _GoBack]
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1.8.1 Define a Process

The board can handle up to 32 processes, that can run simultaneously. The process runs in a loop by executing
the actions defined in each step, and returning to the first step at the end. The total time that the process loop
will last is calculated by multiplying the total number of steps by the granularity.

The results of each loop will be sent automatically to the host controller at the end of the loop.

o Syntax:

[o11PROCESS <16, DEFINE <gramilarity, crotalstepe>s

o Acknowledge:

[Fii_ oSS ~<16>, DEFINE <gramilarity, crotalsvepe>s

o Description:

— <id>: defines the process identifier. It is a decimal number, from 1 to 255. 32 processes can be defined
in one board at a time.

~ <granularity>: defines the minimum time (in ms) resolution of the process, i.e. the time between
two steps. It’s an integer number. Valid value is 1, 10, 20, 30,...., 65530.

~ <totalsteps>: defines the total mumber of the steps that the process will endure. Valid value for it
is 1 to 4294967295,

« Example:

©11_PROCESS=1,DEFINE, 1,450;
#11_PROCESS=1, DEFINE, 1,450;
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CAN Interface

e Command:

OxAl CH SN Bl B2 B3 B4 0x55

o Acknowledge:
Same as the command.
o Description:
~ CH: Cell number from 1 to 6.
~ SN: 0x00 for a positive value or 0x11 for a negative value.
— B1 to B4: 4 bytes of the voltage value to set.

« Example:

OxA1 0x02 0x11 0x35 0x60 0x26 0x00 0x55
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